2025年度全厂计量工器具检定服务招标技术文件

一．送检工器具概况

昆纤公司2025年度计量工器具检定、检验、校验设备主要包含压力表、变送器、电子汽车衡、地上电子衡、氧分析仪、流量计、PH计温度变送器、温度计、电子天平、密度仪、气相色谱仪、色差仪、折光率仪、百分表、千分表、外径千分尺、杠杆千分表、游标卡尺、测振仪、测温仪等项目（详见附件明细）。

二．技术标准和规范

检定的技术依据主要包括 国家计量检定规程（JJG）、国家计量技术规范（JJF） 及行业标准：

1. 通用标准

JJF 1001-2011         《通用计量术语及定义》；

JJF 1059.1-2012       《测量不确定度评定与表示》；

ISO/IEC 17025          《检测和校准实验室能力的通用要求》。

JJG                 （国家计量检定规程）

JJF                 （国家计量技术规范）

《中华人民共和国计量法》（2022年修订）

《强制检定的工作计量器具检定管理办法》

JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表》    压力表

JJG 130-2011《工作用玻璃液体温度计》   温度计

JJG 1036-2022《电子天平》             电子天平

JJG 30-2012《通用卡尺》               游标卡尺

JJG 1037-2022《气体容积式流量计》      气体流量计

三．服务内容

1.服务内容

1.1昆明醋酸纤维有限公司（甲方）委托承包商（乙方）负责对全厂A、B类计量设备、计量器具、标准器具等设备的检定、检验、校准、比对服务。

2.检定范围

2.1采购名称：实验室设备检验、计量标准器具检验、全厂可燃气体和有毒气体检测仪、温湿度仪年度校验、仪表检验。（详见附件：1、附件：2、附件：3）

2.2器具信息：昆明醋酸纤维有限公司（甲方）委托检定、检验、校准、比对服务的计量器具名称、型号、编号、数量详见附件：1、附件：2、附件：3。

2.3检定类别：首次检定 后续检定 定期检定 其他。

2.4检定项目与方法

检定项目：依据检定规程规定的全部或部分项目（如示值误差、重复性、稳定性等）。

3.计量器具检定、检验、校准、比对的主要内容

3.1外观检查

检查器具标识检查；

机械损伤、锈蚀或影响功能的缺陷检查；

所属附件检查。

3.2 计量特性测试

示值误差：测量值与标准值的偏差检查；

重复性：同一条件下多次测量结果的一致性检查；

稳定性：随时间或环境变化的量值保持能力检查；

灵敏度：器具对输入量变化的响应能力检查；

分辨力：可识别的最小量值变化检查；

线性度：量程内示值误差的线性分布检查。

3.3 功能性验证

检查器具的开关、按键、显示屏等是否正常工作；

校准软件或数据接口是否可靠（适用于智能仪器）。

3.4环境适应性

验证器具在特定温度、湿度、振动等条件下的性能是否符合要求。

四.检定结果处理

4.1检定合格的计量器具，乙方出具检定证书并加贴合格标识；

4.2检验合格的的计量器具，乙方出具检验合格证书并加贴合格标识；

4.3校准合格的的计量器具，乙方出具校准合格证书并加贴合格标识；

4.4比对合格的的计量器具，乙方出具比对合格证书并加贴合格标识；

4.5检定不合格的，乙方出具检定结果通知书，说明不合格项及原因；

五.资质要求

5.1资质要求：检定机构需具备CMA（中国计量认证）或CNAS（实验室认可）资质；

5.2溯源要求：检定使用的标准器具必须可溯源至国家基准或国际标准；

5.3记录保存：检定证书、原始数据需至少保存一个检定周期；

5.4无法入厂检验的由乙方负责到厂运输至乙方检定实验室、运输途中导致器具损坏的由乙方承担。

六. 报价要求

按单项单价报价，按实际检验发生项结算，检验服务周期为一年。

七. 服务要求

- 可以入厂检定的设备乙方按甲方要求按时入厂来进行检定。

- 不能入厂检定的由乙方自行到甲方指定的地点运输至乙方实验室，检定完以后由乙方负责运输到甲方指定的地点安装，运输途中乙方保证甲方所送检计量工器具的运输安全，送检过程中的遗失、损坏由乙方承担责任。

- 乙方负责跟踪甲方全部计量器具的检验日期、到期日期等相关台账更新情况，及时反馈相关更新信息，不得存在超期未检的设备。

- 检定过程中计量器具需要拆卸、安装的由乙方负责，甲方监护指导。。

- 乙方按约定时间完成检定；对检定结果负责，保证数据真实、有效；对甲方提供的技术资料保密。

七．检定安全和进度

1．施工区域安全要求

必须严格遵守昆纤公司各项安全管理制度，进入现场正确使用安全劳动防护用品。必须保证施工进度，确保在规定的工期时间内，保质保量地完成全部安装调试工作。

2. 施工安全方案要求

入厂检定前要严格执行安全管理制度，开工前，要办理工作票确保所有安全措施应一次做完，工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。

工作负责人应向工作班人员交待现场安全措施、注意事项，二次工作应填写二次设备及回路工作安全技术措施单，工作负责人对工作班人员的安全进行工作监护制度认真监护。

开展安全交底制度，工作开展前需要进行安全技术措施交底，认真听取现场设备运行情况介绍和有关安全措施。对执行的安全措施进行二次确认，各项措施到位无误后方能开展工作。

3．昆纤安全要求:

3.1乙方外来作业负责人或指定的外来作业现场管理责任人应每周不少于一次对施工现场进行检查并填写《项目施工现场检查记录表》或其它检查记录。

昆纤安全要求中:

3.2项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格遵守执行但不限于昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次《现场施工检查、监护表》的填写上报项目负责人。

届时昆纤公司设备项目部将进行抽查。

3.3如果施工时违反上述表格的要求，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第一次违章时将受到每人次100元的扣款，第二次将受到每人次300元扣款，第三次违章时违章人员将不得进入昆纤施工。

3.4报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

附表一：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |

附表三：